Étalonnage Sonde O2 Jeulin

Il se fait toujours dans l’air (même si ensuite on travaille dans l’eau).

Donc se mettre en mode gaz

| Étape 0 : Avant de commencer : mettre de l'électrolyte dans la tête de la sonde. La sonde doit toujours être étalonnée avec le même adaptateur (en effet les réglages dépendent des composants électroniques de chacun). Concrètement, numéroter les adaptateurs et les sondes afin de travailler toujours avec les même « couples » sonde/adaptateur. En outre la sonde être sous tension depuis un minimum de 10 minutes (donc l’adaptateur aussi…) avant de l’utiliser pour faire des mesures (temps nécessaire pour que les différents composés électroniques les constituant soient à température donc stables, donc aptes à donner des valeurs fiables). |
| --- |
| Étape 1 : Positionner les deux boutons : * « zéro » ( ) * « pente » ( ) à fond vers la droite : le taux d’O2 affiché doit alors être de 25.2% (c'est la valeur maximale que peut afficher la sonde). Toute sonde qui dans ces conditions n'affiche pas 25,2% peut être source de problème. |  |
| Étape 2 : * Plonger la sonde dans la solution « zéro ». La valeur du taux de O2 doit diminuer assez rapidement. * Déplacer alors le bouton « zéro » ( )vers la gauche pour ajuster à la valeur « 0 », attendre que cela se stabilise et réajuster si nécessaire. * Faire un repère au feutre sur l’adaptateur, en regard du tiret situé sur le bouton « zéro » pour retrouver aisément (plus tard) la valeur d’étalonnage du zéro pour ce couple « sonde/adaptateur ». |  |
| Étape 3 : Sortir la sonde de la solution « zéro » et rincer à l’eau distillée, la sécher. A l'air, la valeur affichée doit alors remonter à 25.2%. |
| Étape 4 : La sonde étant toujours dans l'air * Déplacer alors de bouton « pente » ( ) vers la gauche pour ajuster à la valeur « 20.9% ». * Faire un repère au feutre sur l’adaptateur, en regard du tiret situé sur le bouton « pente » pour retrouver aisément (plus tard) la valeur d’étalonnage du 20.9 % pour ce couple « sonde/adaptateur ». |  |